Anleitung Netzwerkanalyzer

Inv. nr.342

Messgeräte:

Es gibt verschiedene Netzwerkanalyzer…

Die alten können nur den Betrag messen (nicht aufgeteilt in Real/Imag) und ein Verschieben der Messebene ist nicht möglich

Beim neuen ist es interessant eine Maus dabei zu haben.

Generell:

Koaxialkabel höchstens in einer Ebene biegen.

Während dem Kalibrieren und dem Messen das DUT nicht anfassen.

Kabel nur mit dem bestimmten Drehmomentschlüssel anziehen.

Kalibrieren

Vor dem Messen muss das Gerät kalibriert werden.

Dies erfolgt mit dem Menu CAL und speziellen Widerständen

Nach dem Kalibrieren sollte die Messkurve schön bei 0 liegen

Wichtigste Tasten:

PRESET

CAL	Kalibrierung auslösen

START 	StartFrequenz festlegen

STOP	StopFrequenz festlegen

MEAS 	Art der Messung auswählen, z.B. S11

FORMAT	Art der Skala auswählen

SCALE	Einstellen der Achsen

MARKER

TRACE SELECT

Messen:

MEAS -> z.B.  S11, S21 oder Z, etc.

Z -> Realanteil sollte bei 50 Ohm liegen

-> Imag sollte bei 0 liegen, dann liegt Resonanz vor

Exportieren von Files

PRINT -> PRINT to file

MENU -> TraceData

Falls das Messstück nicht sogleich nach dem Stecker beginnt, muss die Messebene eingestellt werden.

-> mechanische Länge

1. Velocity = 0.71 (Einfluss des Kabels)

2. Länge, z.B. 90 mm